辽宁农业职业技术学院药品检测实训室建设项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：SHY20240532
原公告的采购项目名称：辽宁农业职业技术学院药品检测实训室建设项目
首次公告日期：2024年05月29日
二、更正信息
更正事项：采购公告     采购文件
更正内容：
一、本项目技术规格偏离表序号12：片剂脆碎度测定仪第六条不作为“▲”
二、本项目技术规格偏离表序号16：紫外分光光度计技术参数修改为：
★1.主机配备外置式平板电脑，操作简便
▲2.主机功能可进行光度测量；定量测量；光谱扫描；动力学测量；DNA/蛋白质分析；
▲3.配备物联网功能，仪器故障，结果异常可直接推送用户。
▲4.显示器：≥11英寸触摸屏平板电脑
5.光学系统：双光束
▲6.光源：氘灯、钨灯 接收器：光电倍增管
7.波长范围：190-1100nm
8.光度范围：-4～4Abs
9.光度分辨率：0.00001Abs
10.光谱带宽：0.1/0.2/0.5/1/2/4/5nm可调
11.波长精度：±0.3nm
12.波长重复性：0.1nm
13.波长分辨率：0.1nm
★14.杂散光：≤0.01%T在220nm、360 nm处
15.光度准确度：±0.0005A(0-0.5A),±0.0008A(0.5-1A),±0.2%T(0-100%)
16.光度重复性：±0.0004A(0-0.5A),±0.0006A(0.5-1A),≤0.15%T(0-100%)
17.稳定性：±0.0001Abs
18.基线平直度：±0.0004Abs
19.光度方式：透过率/吸光度/浓度/能量
★20.传输方式：云端互联/邮箱/短信/蓝牙/wifi
21.分析软件：支持
★22.配备电脑，打印机
1.≥Intel酷睿系列 i5 CPU
2.内存：8GB 内存或以上配置。
3.硬盘：256GB或以上固态硬盘”   
三、本项目响应文件提交及开启时间变更为“2024年6月27日13点00分（北京时间）”
[bookmark: _GoBack]更正日期：2024年06月21日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：辽宁农业职业技术学院
地址：营口经济技术开发区熊岳镇育才里76-0号
联系方式：0417-7020885
2.采购代理机构信息
名  称： 辽宁浩亿招投标有限公司
地  址： 沈阳市皇姑区同江街11-1号3门
联系方式： 024-81231520
3.项目联系方式
项目联系人： 杜丽伟、焦巍、李姗姗
电  话： 024-81231520

